Opis techniczny urządzenia

Uniwersalny aparat czterokulowy T-02U przeznaczony jest do wyznaczania właściwości przeciwzatarciowych, przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych środków smarowych i materiałów konstrukcyjnych, a także powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (odporności na pitting), z możliwością badań w podwyższonej temperaturze.

W zakresie wyznaczania właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych aparat T-02U umożliwia prowadzenie badań według metod opisanych w normach: PN-76/C-04147, ISO 20623, ASTM D 2783, D 2596, D 4172 (Procedura B), D 2266, IP 239. Badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej wykonywane są według normy IP 300.

Podczas badań właściwości przeciwzatarciowych, przeciwzużyciowych i współczynnika tarcia skojarzenie badawcze składa się z trzech unieruchomionych w uchwycie kulek łożyskowych, dociskanych z żądaną siłą do górnej kulki. Kulka górna zamocowana jest we wrzecionie obracającym się z zadaną prędkością. Uchwyt zaopatrzony jest w element grzejny.

W przypadku badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (pittingu) skojarzenie badawcze składa się z czterech kulek łożyskowych, z których górna, zamocowana we wrzecionie, obraca się z zadaną prędkością, natomiast trzy pozostałe kulki, dociskane do niej żądaną siłą, toczą się w specjalnej bieżni. Bieżnia zamocowana jest w uchwycie zaopatrzonym w element grzejny.

Aparat czterokulowy T-02U wyposażony jest w system pomiarowo-sterujący, w skład którego wchodzą: zestaw przetworników pomiarowych, wzmacniacz pomiarowy oraz komputer z zainstalowanym specjalnym programem pomiarowo-sterującym.

W czasie biegu badawczego mierzone są następujące wielkości: siła/moment tarcia, obciążenie, temperatura badanego środka smarowego, poziom drgań węzła tarcia, prędkość obrotowa, czas biegu badawczego. Przebiegi mierzonych wartości wyświetlane są na bieżąco na ekranie monitora, a po zakończeniu biegu badawczego archiwizowane na dysku komputera. Silnik napędowy urządzenia jest automatycznie zatrzymywany po upłynięciu zadanego czasu biegu, w momencie osiągnięcia zadanej wartości momentu tarcia, albo po osiągnięciu zadanego poziomu drgań spowodowanych wystąpieniem pittingu.

Po badaniach można wygenerować raport przedstawiający wykresy zmian poszczególnych wielkości w funkcji czasu.

Dane techniczne:

- rodzaj ruchu			ślizgowy lub toczny

- geometria styku			skoncentrowany (punktowy): czterokulowy

- rodzaj badanego materiału		środki smarowe, materiały konstrukcyjne

- początkowa temp. węzła tarcia	do 180ºC

- nominalna średnica kuli		12,7 mm (1/2”)

- prędkość obrotowa			od 300 do 1800 obr/min

- obciążenie				od 0 do 7850 N

- prędkość wzrostu obciążenia	409 N/s

- gabaryty urządzenia (S x W x G)	1700 x 1700 x 620 mm

- masa urządzenia			210 kg

- zasilanie				400 VAC / 50 Hz